中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 骨科诊疗设备采购 |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 悬空全碳纤维骨科牵引架*1：能与医院原手术床对接，主体采用碳纤维材质，高度约800-1200mm，牵引行程大于180mm，牵引架垂直位移大于400mm、水平位移大于1000mm,托腿位移大于1000mm，延伸杆短外展大于180°、延伸杆长外展大于300°； - 骨科电钻2把、空心电钻1把：无极调速能耐高温高压消毒，转速约0-1500，电池容量大于1500毫安； 3.CPM机2台：支架调节范围大腿、小腿约0-280mm，伸展角度调节约 0-120度，康复器的伸展角度在-5°-112°内设定，级差1°，允差为±20% 康复器的屈曲角度在3°-120°内设定，级差1°，允差为±20% - 阻力力矩多挡可调、运行速度多档可调； - 4.脊柱板减压、髓核摘除器械1套(椎板咬骨钳4把(90度、130度，口宽2mm、4mm 各 1把)、髓核钳 4把(直型、弯型 2mm、4mm 各1把)、椎板拉钩2把、咬骨钳2把(直、弯各1把)、骨刀2把(宽、窄各 1把)、神经拉钩2把、神经剥离子2把、自动单拉钩2把、椎管打入器2把(5x12x90度、5x12x110度))； - 5.手显微外科器械1套； |  |  |  |  |  |  |
| 数 量: |  |  | 预算金额: |  | 7.15万元 |  |
| 确认人: |  |  | 确认日期: |  |  |  |