中牟县中医院技术参数确认表

| 项目名称 | 康复科熏蒸治疗机采购 |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm； 2、使用电源：AC220V,50Hz； 3、工作环境： 大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80％； 4、额定输入功率：1800VA； 5、机械臂前后调节范围：0~180°； 6、机械臂旋转角度：0~360°； 7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式； 8、熏蒸档位：1~15档可调，步长1档； 9、熏蒸时间：0~99min，级差1min； 10、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制； 11、最大加液量：单通道：3L； 12、实时温度显示范围：室温~99℃； 13、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa； 14、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便； 15、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态； 16、具有缺液自动停止加热并报警功能； 17、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用； 18、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力； 19、具有熏蒸过程中暂停功能； 20、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液； 21、ABS材质机身，304材质加热锅体，美观耐用； 22、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min； 23、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢； 24、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量； |  |  |  |  |  |  |
| 数 量: |  | 1台 | 预算金额: |  | 3万 |  |
| 确认人: |  |  | 确认日期: |  |  |  |